体温表甩降器  H13124  编号：T-1800B  使用说明

- 产品特征：

- 该甩体温表器采用集成电路控制，轻触式按键，数码管倒计时显示，定时结束提示音，操作简便。

- 产品外观简洁，体积小、重量轻，三个容器容量大（满载可放75支体温表），运行平稳，安全可靠，体温表水银柱甩降迅速，噪声小。

- 操作方法：

- 将甩表器放置在平稳台面上。

- 将电源插头插入220伏交流电源插座，将甩表器后面的电源开关拨至ON位置，这时停止键上方的红色指示灯亮。

- 三个可插拔的容器底部已放置缓冲泡沫垫片。在放体温表时动作要轻，并且放入三个容器中的体温表应数量相等，位置对称。

- 四个轻触式按键从左至右分别为停止、20秒定时、40秒定时、60秒定时，可按需要随意切换。按任一定时键后相应按键上方绿色指示灯亮，同时上方数码管显示进入倒计时，仪器开始运行，定时结束，蜂鸣器发出三声提示音，停止键上方的红色指示灯亮，仪器运行停止。

- 按停止键，仪器立即停止运行，停止键上方红色指示灯亮。

- 不用时将仪器后部电源开关拨至OFF位置，停止键上方的红色指示灯熄灭。

- 技术参数：

- 交流电源：220V±10%  50Hz

- 转速：1450转/分±10%

- 容量：三个容器。每个容器可盛放1-25支体温表。最大容量为75支。

- 定时范围：20秒，40秒，60秒档分别为20秒，40秒，60秒。

- 双熔断器：BGXP  5X20mm  额定值为250V1A。

- 外形尺寸：260X200X138mm.

- 重量：3kg.

- 维修与保养：

- 电源应有可靠接地，确保安全。

- 三个容器应插拔方便，便于定期拔出后浸泡消毒，容器底部塑胶垫片可定期更换。

- 三个容器中盛放的体温表数量不相等时会出现不正常抖动。如有其它异常声响立即切断电源，请维修人员检查。

- 为防止三个容器中有积水，应定期检查。

- 二个熔断器座在仪器底部，检查、维修时应先将电源插头拔掉。备用保险丝为1A。

- 若需卸下塑料外壳，请将底板周边六个自攻螺丝拧下，外壳即可向上拿出。

- 底板装有四个橡皮脚，卸下橡皮脚中间螺丝，即可取下或更换橡皮脚。

- 若有其他故障，请维修人员检查。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010－51658042、51655247

网址：www.51658042.com